Światowa premiera  1200Watt mocy
YXLON.XPO 225

Przenośny aparat rentgenowski stałego potencjału

[image: image2.jpg]| —

/

| W‘?‘.ﬂ‘i‘ijﬁnimiﬂ

YXLON

[nternatior,:
o .





YXLON.XPO 225 jest kompaktowym, lekkim, przenośnym aparatem rentgenowskim stałego potencjału.

Jego konstrukcja sprawia, że aparat ten nadaje się szczególnie do zastosowania w trudnych warunkach terenowych, lecz można go równie dobrze używać do badań w komorach naświetleń oraz w systemach czasu rzeczywistego.

Znaczący wzrost mocy promieniowania w porównaniu z konwencjonalnymi przenośnymi aparatami rentgenowskimi pozwala uzyskać krótsze czasy naświetleń, a tym samym zmniejszyć koszty badania. Ponadto zastosowana w aparacie technologia wysokiej częstotliwości cechuje się bardzo stabilną emisją promieniowania.

XPO 225 cechuje się zarówno dużą mocą wiązki i szybkością pracy, jak i łatwością obsługi. Sterownik obsługiwany jest przy pomocy menu. W sterowniku umieszczono kalkulator do obliczania czasów ekspozycji; można również wyświetlać wykresy ekspozycji. Głowicę lampy wyposażono w laserowy wskaźnik zapewniający dokładne umieszczenie ogniska.

· Redukcja kosztów badania dzięki krótkiemu czasowi ekspozycji

· Specjalna konstrukcja do zastosowania w trudnych warunkach terenowych

· Łatwość obsługi dzięki lekkiej konstrukcji

· Sterownie przy pomocy intuicyjnego menu

Dane techniczne

[image: image3.jpg]rl»nnlh‘ﬂnl;t’»





	Wysokie napięcie

Zakres regulacji

Krok regulacji

Dokładność
	25 – 225 kV

co 1 kV

1%

	Prąd lampy

Zakres regulacji

Krok regulacji

Dokładność
	0,5 – 10 mA

co 0,1 mA

1%



	Moc maksymalna
	1200 W

	Rozmiar ogniska

według EN 12543

według IEC 336
	3,0 mm

1.5

	[image: image4.jpg]


Kąt wiązki
	40 x 60

	Filtracja wewnętrzna
	4 mm Be

	Dodatkowe filtry
	4 mm Al 

	Cykl roboczy
	100% w temp. do 30C



	Temperatura robocza
	od -20C do +50C

	Chłodzenie anody
	powietrzne

	Przenikanie (10 minut)

(klisza C5, gęstość 2.0; 0,02 mm Pb, FFD = 700 mm)
	50 mm w żelazie

	Promieniowanie uboczne
	maks. 5 mSv/godz.

	Zasilanie elektryczne (jednofazowe)

Napięcie

Prąd

Częstotliwość
	165-260 V AC lub 85-130 V AC

maks. 16 A

50/60 Hz; 400 Hz

	Osłona 
	IP 65

	Głowica lampy Y. XPO T225-D01

	Wymiary razem z uchwytami

Ciężar razem z uchwytami
	810 x 295 mm

26 kg

	Sterownik Y.XPO.C01



	Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Ciężar
	380 x 170 x 320 mm

9 kg


[image: image5.jpg]




[image: image1.png]100

[unw] fokzodsya seza

50 55

a5
Fe [mm]

3




Porównanie parametrów ekspozycji aparatu Y.XPO 225

i konwencjonalnego przenośnego aparatu 200 kV/900 W

Funkcje robocze

· Stały potencjał z funkcją Isowatt – automat. monitoring ograniczeń mocy i specyfikacji głowicy lampy

· Automatyczna identyfikacja głowicy lampy i obliczanie optymalnego cyklu wygrzewania

· Sterowanie przy pomocy menu

· Programowanie cykli roboczych

· Wyraźny wyświetlacz dzięki zastosowaniu graficznego ekranu LCD z białym podświetleniem

· Wyświetlanie wykresów ekspozycji

· Kalkulator czasu ekspozycji!!!
· Układ nastawy czasu ekspozycji: co 1 sekundę, maksymalnie 99 minut 58 sekund. Specjalna nastawa  dla zastosowań radioskopowych.

· Wbudowany wskaźnik laserowy

· Interfejs RS232 Standard

· Blokady zabezpieczające dla urządzeń zewnętrznych

· Ochrona przed przegrzaniem

